| 1 | CO2点阵激光治疗仪 | 1、激光器：射频激光器； 2、激光波长：10.6um±0.1um; 3、光束传输：七关节导光臂; 4、激光输出方式：具有连续输出、单脉冲、重复脉冲、超脉冲四种方式； ★5、超脉冲发射方式：≥22.4W，瓦数可以精确到0.1w；（需提供证明资料） 6、超脉冲峰值功率：≥500W； 7、脉宽：最小脉宽为0.1ms,且脉宽可调； 8、透镜焦距： 1.) 变焦手具，光斑直径可调； 2.) 100mm扫描头, 焦点处光斑直径≤0.2mm;50mm扫描头, 焦点处光斑直径≤0.1mm； 9、脉冲频率：≥1000Hz; 10、控制系统： 1.）微电脑控制，8寸彩色触摸屏，设有中、英文操作界面，人机对话； 2.）扫描系统：高速振镜，顺序扫描/乱序扫描/中分扫描； 3.）点阵扫描10-160mj； 4.）穿透深度：9-4800um； 11、安全功能：可动态显示激光器温度；内置功率校准系统，配有光闸，可避免用户遭受意外的激光伤害；（需提供证明资料） 12、指示光：红色半导体激光，波长630-670nm,功率≤5mW；亮度20级可调;（需提供证明资料） 工作方式： 出光时关，连续，闪烁，出关时开； 13、冷却系统：内置风冷,水冷； 14、可选八种扫描图形：三角形, 正方形，长方形， 圆形，环形，六边形 ，平行四边形, 椭圆形等； 15、电源：AC220V±10% 功率≤600W 50Hz； 16、外形：不含导光臂≤465（长）*455（宽）*1260（高）mm; 17、重量≤30Kg； 18、可配吸烟装置； | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 调Q激光治疗仪 | ★1、适用范围：应用于皮肤色素性病变的治疗； 1064nm波长治疗如太田痣、胎痣、祛除文身、洗眉、洗眼线等黑色蓝色的病变；532nm波长治疗表浅性色素斑痣，如咖啡斑、老年斑、雀斑、红色文身等。1064nm＆532nm混合输出模式，治疗颧部褐青色痣，且有相关临床学术论文加以佐证；还可以治疗复合型彩色纹身。 2、激光器：Nd:YAG激光； 3、工作方式：调Q开关； ★4、工作波长选择按键：1064nm/532nm/1064nm＆532nm(见注册检验报告）； ★5、最大额定能量：1064nm/1200mJ 532nm/550mJ （注册检验报告实测，1064nm: 1440mJ,532nm: 660mJ）； ★6、脉宽（单脉冲宽度）：≤6ns（见注册检验报告）； 7、激光治疗面能量密度 0.1J/平方厘米-200J/平方厘米； 8、光斑直径：Φ1mm—Φ8mm； 9、输出频率：单次、1-10Hz； 10、指示光类型：半导体红光； 11、指示光波长： 635nm±5nm且输出功率≤5mW； 12、导光臂：七关节臂（平衡锤式）； 13、冷却系统：双循环恒温冷却系统； 14、自动保护装置：冷却系统发生故障时，能自动切断电源； 15、全高清彩色触摸屏，有水温显示、发数显示、报警提醒，支持操作屏幕中英文切换，有暗部操作； | 1 | 台 |
|  |  | 质保期1年，终身维护，售后时间为4小时响应，供货时间为30个工作日，上门时间为24小时 |  |  |