| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角膜地形图仪 | 1、测量方式：Placido锥； 2、测量覆盖范围：10.91mm直径； 3、测量曲率半径范围：5.5mm-10.0mm（33.75D-61.36D）； 4、测量偏差：±0.02mm； 5、Placido环数：31环； 6、测量点数：7936点； 7、可显示轴向曲率图，切向曲率图，矢度图，模拟角膜镜图； 8、高质量彩色喷墨打印机输出图像； 9、测试头调节范围：左右86mm以上、前后40mm以上、上下30mm以上、颌托支架50mm以上； 10、角膜接触镜适配功能；圆锥角膜检测功能； | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 2 | 眼科A/B超声诊断仪 | 1、A超； ★1.1、 探头频率：10MHz ，内置发光管； 1.2、测量精度：±0.04mm； 1.3、测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度； 1.4、 测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼； 1.5、 IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS； 1.6、统计计算：平均值和标准差； 1.7、存储：可存储10次A超扫描结果； 2、B超； ★2.1、 探头频率：10 MHz静音探头； 2.2、 扫描方式：扇形扫描； 2.3、 放大功能：多级连续放大，实时放大； ★2.4、 分辨力：轴向≦0.2mm 侧向≦0.4mm； 2.5、 B超几何位置精度：横向≦3% 纵向≦2%； 2.6、 探测深度60mm 玻璃体和视网膜增强功能； 2.7、 探头增益：30dB-105Db； 2.8、 扫描角度：53度； 2.9、 图像灰级：256级； 2.10、 伪彩模式：多种伪彩； 2.11、 测量类型：多组距离、周长及面积； ★2.12、 图象后处理：多组伪彩处理曲线； ★2.13、 电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出； 3、其他； 3.1、 显示模式：B、B+B、B+A、A； ★3.2、 所见提示：预置专家字典输入或手工输入； ★3.3、 检索功能：多关键字检索功能； 3.4、适合WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7等多种操作系统； 3.5、自定义报告模板； | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 3 | 间接检眼镜 | - 瞳孔调节：52~74mm可调； - 照明亮度：连续无级可调； - 头箍调节：头围520~640mm； - 光斑：大光斑、中光斑、小光斑三种； - 滤色片：无赤、无色、钴蓝； - 照明光源：LED灯； - 显色指数：≥90%； - 电源检眼镜本体：Li＋电池、DC：7.4V； 充电器：AC110V~240V，50Hz/60Hz； 9、输入功率充电器：15VA； | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 4 | 压陷式眼压计 | - Schiotz型眼压计； - 与角膜接触的压针，脚板管零件均选用无锈且抗酸，对生物组织无副作用的优质不锈钢制造； - 仪器具有安全，可靠，实用，测量准确，携带方便等特点； - 具有计量证； | 2 |  |