| 序号 | 采购项目名称 | 三个品牌共有技术参数 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见光分光光度计 | 1、光学系统:双光束比例监测 2、波长范围:190—1100nm，波长准确度:±1nm，波长重复性:≤0.2nm 3、光谱带宽:2nm 4、杂散光:≤0.05%T 5、光度范围:-0.3—3A 6、光度准确度:±0.002Abs(0-0.5A)、±0.004Abs(0.5-1A)±0.3%T(0-100%T) 7、光度重复性:≤0.001Abs（0-0.5A）≤0.002Abs（0.5-1A）≤0.15%T(0-100%T) 8、基线平直度:±0.002A(200—1000nm) 9、噪声:±0.001A（500nm，P-P）,开机预热半小时后 10、基线漂移:≤0.001A/h(500nm,0A) 开机预热2小时后 11、波长移动速度达到7000nm/min，波长扫描速度2500nm/min 12、光度测量功能 13、功能扩展卡（定量测定、DNA 蛋白测定、蔬菜农药残留测定等） 14、具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能 15、支持8联池的操作 16、炫彩蓝色LCD显示 17、支持微型打印机、HP系列喷墨， 激光打印机 18、配置：主机1台、1cm光程2支。 | 12 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场。 验收：达到技术参数，且能正常运行1个月。 |
| 2 | 可见光分光光度计 | 1. 波长范围：340nm ~ 1000nm 2. 波长最大允许误差：±2nm 3. 波长重复性：≤1nm 4. 透射比最大允许误差：±0.5% (T) 5. 透射比重复性：≤0.3% (T) 6. 光谱带宽：6nm 7. 透射比范围：0.0％ ~ 199.9％ (T) 8. 吸光度范围：-0.3 ~ 2.999 (A) 9. 浓度显示范围：0 ~ 9999 (C) 10. 电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz | 1 |  |
| 3 | 微量移液器 | 1.轻便且设计符合人机工效学 2数字视窗，令所设定量程一目了然 3.量程范围广，0.1μl至100μl 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 5.精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准 6.下半支可高温高压消毒。 7.配置：0.5-10ul 10支；100-1000ul 10支； | 1 |  |
| 4 | 涡旋振荡器 | 1、旋涡混合器具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需要。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将你所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡状形式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。 2、功率：≤50W 3、转速：2800转/分 4、工作方式：连续、点触、调速 5、工作台：碗型、平板型可调换 6、外形尺寸：170×120×170mm | 5 |  |
| 5 | pH计 | 1、校准点 ：2点； 2、温度补偿方式 ：手动-自动温度补偿功能； 3、温度补偿范围 ：0~99.9℃； 4、温度测量范围 ：0~60℃； 5、稳定性 ：±0.01PH±1个字/3h； 6、输入阻抗 ：≥1*10(12)Ω； 7、温度误差 ：±0.3℃±1个字； 8、MV误差 ：±0.1%FS； 9、PH误差 ：±0.01PH±1个字； 10、温度精度 ：≤0.1℃； 11、mv精度 ：≤1mv； 12、ph精度 ：≤0.01PH； 13、温度范围 ：0~99.9℃； 14、测量范围 ：-1999-1999mv； 15、显示范围 ：-2.00~18.00PH； 16、测量范围 ：0.00-14.00PH。 | 1 |  |
| 6 | 多功能酶标仪 （进口） | 1、荧光强度检测 1.1、波长范围：200-850 nm 1.2、波长选择：顶/底部深度阻挡滤光片 1.3、带宽：依滤光片而定 5nm->100nm ※1.4、灵敏度保证值：2 pM 荧光素 1.5、动态范围：>7个数量级 2、发光 2.1、动态范围：> 7个数量级 ※2.2、灵敏度(ATP)：10 amol /孔 ATP闪光分析 2.3、发光波长范围：200-850nm 3、吸收光 3.1、光源：高能量氙闪灯 3.2、波长选择：单色器 3.3、波长范围：200-999 nm, 1 nm 步进 3.4、带宽：5nm 3.5、测量范围：0-4.0 OD ※3.6、 OD分辨率： 0.0001 OD 3.7、检测器：PDT 3.8、检测模式：终点法，动力学法，波长扫描和微孔孔域扫描 3.9、光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 4、常规 4.1、兼容孔板类型：6-384孔板 4.2、震荡：线性振荡，轨道，双轨道可选，振速可调，确保读板前试剂被恰当混匀 4.3、触摸屏控制：可选触摸屏控制模块，便捷操作，无需电脑 4.4、软件：中英文软件可选 | 1 |  |
| 7 | 万分一天平 | 1、中文操作面板－使操作更加简单便捷 2、前置式水平调节泡－方便操作者对天平进行水平调节 3、多组合式风罩－5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸，充分满足您不同的称量需求 4、优化的微小加样称量－采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加量的响应速度 5、动态温度补偿功能－时时修正环境温度变化对称量结果的影响 6、多种称量单位－毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位 7、.环境滤波优化设置－根据用户工作现场的环境特点，可对天平进行高、中、低滤波优化设置，从而使称量结果更快速、更稳定 8、自动清零设置－环境的变化可能引起显示的漂移，自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化，天平仍然保持从0克开始称量 9、量程(g)：220 10、可读性(g)：0.0001 11、重复性(g)：0.0001、线性误差(g)：0.0002 12、秤盘尺寸(mm)：ø90 13、外部校准 14、标配RS232通讯接口－方便连接打印机、电脑和其他外围设备 | 4 |  |